牙科综合治疗台技术参数

一、主要配置

1、第四代高档电动牙科椅 1套

2、45度旋转、压铸铝合金侧箱架1套

3、90度旋转玻璃痰盂1套

4、可调光双色LED感应口腔冷光灯1套

5、副手操作控制系统1套（热水三用枪，强弱吸，牙科椅控制系统）

6、高级可调位头枕1套

7、90度旋转挂架工具盘1套（冷水三用枪，四孔高低速手机控制系统，气锁控制系统）

8、多功能脚踏控制1套

9、净水系统1套

10、新款E型医生转椅 1套（仿生曲面设计，托腰护颈，贴合腰椎曲线，缓解腰颈压力。90度坐姿设计，适合不痛身高的医生。六向调节，有效保持人体重心位置，坐垫凹陷，有效包裹问题臀腿部位。支撑医生腰部，全程保持柔软舒适的触感。铸铝椅脚带静音脚轮。）

二、工作条件

1、环境: 温度5℃～40℃。

2、相对湿度：≤ 80％。

3、大气压力：86 kPa～106 kPa。

4、额定电压：a.c.220 V±22 V，6.3 A。

5、额度频率：50 Hz±1 Hz。

6、水源：水压0.20 MPa～0.40 Mpa，流量＞10 L/min。水过滤孔径：90 µm

向牙科综合治疗机供应输入水质应符合当地生活饮用水法规，推荐以下参数：

水硬度:低于 2.14 mmoL/L(<12 ºdH)  pH:6.5至8.5  最大粒径:<100μm

7、气源：气压0.5 MPa～0.80 Mpa，流量＞80 NL/min，无油。气过滤孔径：25 µm

向牙科综合治疗机提供的压缩空气应不含油，无菌，并应满足相关要求，推荐以下参数

湿度：1000L 空气／10ml（大气压下露点不高于-20ºC）

微粒污染：1μm至5μm大小的微粒不高于100个每立方米

8、固定牙机的地面应平整，安装后的机身偏斜角度应不大于0.5°。

三、基本参数

1、噪音	＜70 dB（A）

2、地箱	额定电源：a.c.220 V / 50 Hz，单相三芯，网电源供电

额定功率：350 VA        水过滤孔径：90 µm

气过滤孔径：25 µm

3、冲盂漱口给水装置	下水速率：＞4 L/min。

4、热水器	额定电源：a.c.24 V，内部供电

额定功率：80 VA       水恒温温度：40℃±5℃

5、吸唾器（水压为200 kPa，气压为500 kPa）	弱吸唾器：真空度＞15 kPa，抽水速率＞400 mL/min

强吸唾器：真空度＞25 kPa，抽水速率＞1000 mL/min

6、器械盘	转动角度：＞160°

上下移动范围：＞440 mm

盘面锁紧装置承载质量：≤5 Kg

7、观片灯	额定电源：d.c.24 V，内部供电  额定功率：30 VA

色温: ＞5500K           亮度: ＞2000cd/m2

亮度的均匀性: ＞0.7     亮度的稳定性: ＜2%

观察屏的散射系数: ＞0.9

使用环境条件:阅片室的环境照度应不大于100lx

观察屏的长度应在13cm～14cm范围内；宽度应在6.2cm～7.2cm范围内。

8、口腔灯                          	额定电源：d.c.24 V，内部供电  额定功率：50 VA

照度：不窄于8 000 lx～20 000 lx

辐射热：＜200 W/m2（最大照度时）

9、脚踏开关	启动力：＞10 N，且＜30 N

进液防护：IPX4    使用寿命：＞30000次

10、牙科病人椅                    	电源电压：a.c.24 V，内部供电

总承载能力：1323 N（约135 kg）

头枕承载能力：300 N（约30 kg）

头枕伸缩范围：120 mm

靠背后倾范围：90°～170°

座垫离地面最高高度：750 mm

座垫离地面最低高度：500 mm   重量：250Kg

11、附件	附件产品另具有医疗器械产品注册证

附件参数见其使用说明书

12、工作空间	长≥4 000 mm，宽≥2 600 mm，高≥2 000 mm

四、主要性能

1、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键

2、箱体: 箱体注塑工艺，可45度旋转，*优质铝合金压铸箱架

3、机械手动自动组装（精准度达到±0.08mm）

4、器械盘：大型注塑器械盘，配有透明防污罩

5、器械枪架可旋转90度；独特的可旋转防脱整体挂架设计，极大地满足了临床要求，有效防止了手机脱落的可能

6、四手操作助手架：可旋转，设有电脑机械式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统

8、强弱吸唾系统1套，外置式过滤器方便清洗，均配有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能

9、可调光双色LED感应口腔冷光灯1套

10、LED观片灯1套: 采用背光源发光技术

11、可旋转痰盂1套

12、内置式手机净化水系统1套

13、器械臂1套：气锁控制系统

14、豪华多功能脚踏控制1套，可微调多功能复合脚踏式开关，可控冲盂供水

15、全电脑牙科椅1台：动力系统采用静音电机，运行平稳无噪音；俯仰采用快速电机；最低椅位：380/450/500mm，最高椅位750mm，负载大于135Kg；牙椅皮垫采用高档面料一次压注成型,头枕采用折叠式；双扶手设计

16、地箱为内/外置式（封闭式电源）

17、高品质医生座椅1台：最低椅位425mm/450 mm，行程120mm